Руководство по проведению радиоволнового иссечения кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы.

Рис. 1 Электрод-петля  для проведения иссечения папиллом, кондилом

Показания/противопоказания.

Доброкачественная патология влагалищной части шейки матки, стенок влагалища, вульвы, перианальной области.

Подготовка пациента.

Вмешательство проводится под местной или общей анестезией в амбулаторных или стационарных условиях. При варианте местной анестезии, перед операцией  применяется поверхностная анестезия (например, спрей с лидокаином)  и парацервикальная локальная анестезия  (например, 2% лидокаин по 2 мл в каждую парацервикальную область, 2 вкола).

Перед операцией убедитесь, что изоляция монополярного электрода не повреждена. Не используйте дефектные или поврежденные инструменты во избежание риска поверхностного ожога.

Выполнение процедуры.

Для выполнения процедуры используются петлевые электроды различного размера и формы, выбор которых зависит от величины образований, их расположения и объёма предстоящего вмешательства.

Электрод-петля подводится к патологическому образованию, подаётся радиоволновая энергия и производится его иссечение. Скорость движения электрода должна обеспечивать эффективное резание ткани.

Для иссечения крупных кондилом и их конгломератов используют электрод-лезвие классической формы (рис.2 Арт.36 04 50)

Рис.2 Электрод-лезвие для больших иссечений (Арт.36 04 50).

При возникновении кровотечения из области иссечения патологической ткани, необходимо произвести дополнительный раневой гемостаз при помощи монополярного электрода для контактной коагуляции (Арт. 36 08 17, рисунок 2). Для этого, подавая радиоволновую энергию, приложите рабочую часть электрода к месту  до полной остановки кровотечения.

При попадании в зону воздействия кровеносного сосуда и выраженном кровотечении, для гемостаза следует воспользоваться биполярным непригораемым пинцетом (Арт. 78 01 51 SG, рисунок 4). С не пригораемыми пинцетами возможно использование  функций AUTOSTART и AUTOSTOP аппарата CURIS.

Рис.3 Монополярный электрод (Арт. 36 08 17)

Рис. 4 Биполярный непригораемый SuperGliss пинцет , длина 18,5 см, прямой, толщина кончика 1,0 мм (Арт. 78 01 51 SG)

Действия после процедуры.

Специального послеоперационного лечения не требуется. Необходимо прописывать  местные или общие анальгетические и антибактериальные средства. Информируйте ваших пациентов о возможности появления кровяных выделений после операции в первые послеоперационные дни.

Настройки прибора.

CURIS

Биполярный пинцет: MACRO, Standart или AUTOSTART и AUTOSTOP

Установка мощности – 20 Ватт

Электрод-петля: Монополярное резание, CUT2

Установка мощности – 20 Ватт

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 25 Ватт

Другие аксессуары:

Биполярный кабель (Арт. 37 01 54 L), Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 07 01), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26)

BM 780II

Биполярный пинцет: PRECISE

Установка мощности – 5

Электрод-петля: Монополярное резание, CUT2

Установка мощности – 6

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 7

Другие аксессуары:

Биполярный кабель (Арт. 37 01 38 L), Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 02 18), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода  (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26).

Предупреждение: Эта инструкция была тщательно разработана и составлена врачами-специалистами в области гинекологии. Данная инструкция не может служить как руководство по лечению и не заменяет руководство по эксплуатации аппарата. Компания ZERTS не несет ответственности за результаты лечения перед регулирующими органами.